- 场发射扫描电子显微镜（SEM带纳米力学附件）

- 主要技术参数

一、技术参数

1 扫描电镜主机

1.1电子光学系统

1.1.1 分辨率： ≤ 0.8nm@15KV，≤ 0.9nm@1KV；

1.1.2 放大倍率：≥20倍-100万倍；

1.1.3加速电压：≥20 V-30 kV，步进10V连续可调；

1.1.4 探针电流：≥3pA-20nA；

1.1.5 静电透镜与磁透镜组合, 镜筒设计要满足铁磁等磁性材料的近距离高分辨观测；

1.1.6 配置数量为≥4孔的物镜光阑；

1.1.7 能谱仪工作条件：最佳分析工作距离为≤8.5 mm；

1.1.8电子枪：配置肖特基热场发射灯丝，有备用场发射灯丝及光阑套件（包含安装）；

1.2 样品台

1.2.1 配置全自动马达驱动样品台，样品台水平方向最大移动范围X轴≥130 mm，Y轴≥100 mm，马达台Z轴最大移动行程≥40 mm，可360°旋转；

1.2.2 配置可快捷控制马达台五个轴向移动的系统，配置多功能操作控制面板；

1.2.3 工作距离可调范围≥1.5mm~40mm；

1.3 探测器系统

1.3.1 配备样品室内二次电子探测器；配备镜筒内二次电子探测器；配备镜筒内背散射电子探测器；配备样品室内可抽拉式5分割背散射电子探测器；

1.3.2 配置样品室内彩色红外CCD相机探测器，可实时监控样品室内样品和设备各部件之间的相互位置关系；

1.3.3 电子束在特定位置扫描时，可同时开启成像探测器中的任意两个或者四个探测器同时成像，获得样品全方位信息；

1.4 真空系统

1.4.1 配备全无油真空系统；

1.4.2样品室真空度≤10-3 Pa量级，电子枪真空度≤10-7 Pa量级；

1.5 控制和数据处理系统

1.5.1配备电镜控制硬件、软件系统（带24英寸图像显示设备及不小于2TB的数据存储设备）

1.5.2 可自动调节功能包含：电子枪对中、真空控制、亮度与衬度、调焦和象散、动态聚焦、漂移矫正、倾斜补偿；

1.5.3 配备视频录制模块，可实现视频的实时录制及存储功能，满足多样化的记录需求；

2 配备扫描电镜专用原位纳米力学测试系统

2.1系统可以组装到电子显微镜用于原位试验：传感器最大载荷：≥ 10mN；纵向载荷分辨率：≤3nN；

2.2 载荷传感器仪器测量的载荷背景噪音（35kHz下测量）：＜400 nN；最大压痕深度：≥5μm；

2.3 微悬臂弯曲。最大载荷：10mN；

2.4 载荷传感器位移噪音背景（35kHz下测量）： ＜1nm；低载传感器热漂移：≤0.05 nm/sec；

2.5 样品移动平台：通过内置的压电陶瓷控制样品的精确定位； X/Y/Z 定位精度：≤1nm；

2.6 配备位置记忆全自动旋转样品台；

3 辅助系统

3.1配备扫描电镜专用主动减震台；

3.2配备扫描电镜专用操作台；

3.3不间断电源一台，≥ 6KV，延时至少1小时；

3.4冷却水循环系统1台；

3.5空气压缩机1台；

二、仪器配置

1、高分辨场发射扫描电镜主机         1套

包含：

1.1 热场发射电子枪

1.2 静电透镜与磁透镜组合

1.3 样品室内二次电子探测器；

1.4 镜筒内二次电子探测器；

1.5镜筒内背散射电子探测器；

1.6样品室内可抽拉式5分割背散射电子探测器；

1.7 五轴马达驱动样品台

1.8 真空系统

1.9 控制单元，包括电镜控制硬件（带多功能控制操作板）、软件系统（带24英寸图像显示设备及不小于2TB的数据存储设备）

1.10电镜数据管理软件

- 配备扫描电镜专用原位纳米力学测试系统     1套

- 配备扫描电镜专用主动减震台               1台

- 配备扫描电镜专用操作台    1套

- 能谱及EBSD接口       1套

- 一体化光学导航相机    1套

- 红外CCD相机          1套

- 样品台减速功能        1套

- 冷却水循环系统        1台

- 无油干泵             1台

- 空气压缩机           1台

- 不间断电源，≥6KVA，延时1小时       1台

- 备用场发射灯丝及光阑套件（包含安装） 1套

- 导电胶带                             2卷

- 液体碳胶                             1瓶